Поверка квартирных счетчиков води на месте эксплуатации –

основные проблемы и технические решения.

Количество счетчиков воды установленных в квартирах постоянно увеличивается и вместе с этим все большее количество таких счетчиков требуют проведения плановой поверки, срок которой наступает через 2 или 4 года.

Как проводить такую поверку и нужна ли она вообще? Можно просто заменить существующий прибор новым и тем самым быстро решить вопрос, но ведь ресурс работы прибора рассчитан не менее чем на 10-12 лет.

Как же поверять? Обычно счетчик снимают и отправляют в лабораторию, где на стационарной проливной установке проверяют его характеристики. Метод старый, хороший и всем известный. Единственный минус – счетчик нужно снимать и при этом заходить, как минимум 2, а то и до 4-х раз в квартиру к абоненту (если нужно снять и поставить пломбы на места подключения прибора). Все это затраты времени и денег.

Поверить на месте, то есть в квартире! Отличное решение – один раз зашли, подключили переносною проливную установку и сравнили ее показания с показаниями счетчика воды. Многие из жильцов пытались проводить то же самое, используя вместо дорогостоящего оборудования – 3-х литровую банку. И все было бы отлично, если бы не «НО».

В квартиру к абоненту должны заходить двое – слесарь (который будет подключать установку к крану) и поверитель (который будет определять погрешность счетчика). В существующей системе это невозможно. И такая услуга будет стоить  дороже нового счетчика.

Поверка на месте эксплуатации возможна и целесообразна только в случае если она будет дешевле, чем в варианте с демонтажом, монтажем счетчика и исключает возможность манипулировать результатами поверки. Этим требованиям отвечает новая переносная проливная установка АС-П, производства ООО «НПП «Центр энергоучета», принцип работы которой основан на методе фотофиксации процесса измерения с последующим шифрованием и сохранением данных измерения в энергонезависимой памяти.

Процедура поверки счетчика воды разделена на две операции, 1-я из которых проводится непосредственно на месте эксплуатации счетчика воды, а 2-я может проводиться удаленно, по месту нахождения службы государственного метрологического контроля. Таким образом, в квартиру абонента заходит один раз только оператор установки.

1-я операция, в процессе которой, оператор устанавливает видеокамеру поверочной установки на счетный механизм поверяемого счетчика воды и  подключает установку к  трубопроводу, по которому протекает вода, прошедшая через поверяемый счетчик. Подключение производится при помощи гибкого шланга в точке разбора воды (кран, смеситель, душевая лейка).

Далее оператор, следуя указаниям, поступающим от поверочной установки, открывает кран подачи воды и по мере необходимости (вращая вентили на проливной установке) изменяет расход для проведения поверки на режимах, задаваемых программой установки.

В процессе работы, установка автоматически (без участия человека) получает всю необходимую информацию для проведения поверки, а именно:

- координаты и время проведения поверки (связываясь со спутниковой системой GPS);

- фотографии счетного механизма поверяемого прибора до начала работ и в контрольных точках в процессе измерения;

- значения объема, расхода и температуры воды прошедшего через установку при проведении измерений.

Все результаты измерений могут быть просмотрены оператором, после чего они шифруются в отдельный файл и записывается в энергонезависимую память блока хранения данных, находящегося под защитой метрологической пломбы. Далее по каналам сотовой связи или через интернет зашифрованный файл передается в службу государственного метрологического контроля.

2-я операция, в процессе которой,  поверитель анализирует информацию, полученную после дешифрации файла и по результатам вычислений выдает документ о пригодности или не пригодности счетчика воды.

Метод фотофиксации позволяет снизить время поверки одного счетчика до 10-ти минут, используя при этом не более 30-ти литров воды.

Таким образом, можно уменьшить стоимость поверки в крупных городах, где на демонтаж и перевозку счетчика к месту поверки тратиться большее количество времени, чем на процедуру поверки. Так же это решает проблему поверки счетчиков в малых населенных пунктах, где нет стационарных установок и отделений региональных центров метрологии.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

1. Мобильность – компактность, малая масса, автономное питание.

2. Высокая точность – ядром установки является расходомер счетчик производства

фирмы SIEMENS с относительной погрешностью в основном диапазоне ± 0,25%.

3. Универсальность – система съема данных на основе фотофиксации позволяет

проводить контроль любых счетчиков имеющих счетное устройство. Комплект

переходников позволяет подключить установку к любой точке разбора воды.

4. Простота эксплуатации – простота подключения и полная автоматизация

процесса измерения не требует от обслуживающего персонала специальной подготовки и образования.

5. Скорость – процесс измерения одного счетчика воды находится в пределах 10…15 минут.

6. Достоверность – обслуживающий персонал не имеет возможности влиять на алгоритм работы и получаемые результаты, все полученные данные сохраняются в защищенном виде в электронном протоколе.

7. Полнота данных – в электронный протокол записывается до 13-ти фотографий проверяемого счетчика воды и показания эталонного прибора на различных режимах, дата и время проведения теста, GPS-координаты места проведения теста.

8. Удобство обработки – электронный протокол передается по каналам интернет в контролирующую организацию, где на персональном компьютере, при помощи специального ПО обрабатываются, сохраняются и систематизируются данные.

9. Надежность – в конструкции установки использованы комплектующие ведущих

мировых производителей.

10. Инновационость – метод работы установки защищен патентом.

Лабунский Вадим Станиславович

директор ООО «НПП «Центр энергоучета»

+380-50-579-98-45

ОАО «Гомельский завод «КОММУНАЛЬНИК»

(ОАО «ГЗК»)

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 10

тел/факс:+375 232 358697

www.gzk.by

e-mail:gzk@tut.by